望江县医院医用胶片、配套医用图像打印机及自助打印系统采购项目询价公告

一、项目基本情况

1.项目编号：WJXYYSB20240326

2.项目名称：望江县医院医用胶片、配套医用图像打印机及自助打印系统采购项目

3.资金来源：自筹资金

4.预算限价：医用胶片（非碳粉、非喷墨）14*17英寸：6元/张；医用胶片（非碳粉、非喷墨）10*12英寸：4元/张，具体采购数量以采购实际需求为准。

5.采购需求：采购医用胶片，具体详见采购需求及技术要求。

6.评标办法：技术标优先最低评标价法，即评审小组先对各投标人提供的胶片样品进行评审，综合比较择优选择胶片质量排名前三的投标人，然后对其进行符合性审查，符合性审查通过的投标人中报价最低的为成交人。

7.合同履行期限：1+X年（X≤2），合同期每年一签。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定要求：：（1）①投标人是所投产品生产厂家，投标产品纳入医疗器械管理的，具有医疗器械生产许可证（所投产品属于二类或三类时）或医疗器械生产备案凭证（或其他备案证明资料）（所投产品属于一类时）；②投标人为代理商的，应具有相应的医疗器械经营许可证（所投产品属于三类时）或医疗器械经营备案凭证（或其他备案证明资料）（所投产品属于二类时）；

（2）投标产品具有有效的医疗器械注册证（所投产品属于二类或三类时）或备案凭证（所投产品属于一类时）或备案登记表。

3. 本项目不接受联合体投标

三、产品技术需求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 数量 | 单位 | 最高限价 （单价/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片（非碳粉、非喷墨）14*17英寸、10*12英寸 | 1胶片名称：医用胶片（非碳粉、非喷墨） ★2装片方式：采用明室装片，并可以满足临时散片装载，在日光下不曝光 3胶片规格：两种尺寸规格：14*17、10*12 4有效期：≥24个月 ★5空间分辨率：≥650dpi ★6胶片最小灰雾密度：≤0.2D ★7胶片最大光学密度：≥3.2D ★8最小灰度等级：≥14bit ★9胶片拉伸强度：≥110Mpa ★10胶片属性：涂层均匀性≤1% ★11环保要求：环保型设计，气味、重金属不得超标 注：关键重要技术指标参数以★标记，投标人须提供技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（含制造商出具的产品规格表或检测机构出具的检测报告等）。 | 据实 | 张 | 14*17英：6元/张； 10*12英寸：4元/张 |  |
| 说明： 1、投标人的投标文件必须标明所供货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等； 2、中标后在供货范围内按招标人要求的规格、型号供货；中标后保证提供与中标耗材配套的使用工具及相应的配件（投标人投标时应考虑此项费用，招标人不再另行支付）； 3、本项目服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行； 4、在服务期内中标人须提供自助打印服务（配套设备包括胶片自助打印系统4套，医用图像打印机2台，具体参数详见附件），服务期满后，配套设备所有权归中标商所有； 5、医用胶片与医用图像打印机、自助打印系统须为同一品牌。 |  |  |  |  |  |  |

附件一：医用图像打印机（2台）及自助打印系统（4套）的相关配置

| 一、 | 配套医用图像打印机技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | 打印技术和原理 | 热敏成像或干式数字成像，无需添加洗影药液或其它打印材料，无污染 |
| 2. | 打印处理速度 | ≥50张/小时（14*17），在验收现场当场实际打印验证 |
| 3. | 胶片片盒 | 标配在线≥2个供片盒，并且两个片盒均可以支持任意规格的胶片 |
| 4. | 装片容量及打印格式 | ≥200张，支持所有机器设备的打印格式，不少于64分隔 |
| 5. | 分辨率 | ≥604dpi |
| 6. | 输出灰阶 | ≥14bit |
| 7. | 相机放置 | 可以选择水平或者垂直放置 |
| 8. | 支持乳腺图像打印 | 支持乳腺图像打印，最小像素高于50um则不支持乳腺打印 |
| 9. | 维修服务 | 为保证设备正常运行，供应商应承诺合同期内提供免费保修服务，并提供400免费电话。 |
| 10. | 操作资料 | 供货时须提供完整的技术资料，维修及中文操作手册 |
| 11. | 安装培训 | 根据相机技术要求，成交供应商须提供现场技术培训，保证采购方人员正常操作设备的各种功能，同时向采购方提供使用技术培训 |
| 二、 | 自助打印系统参数要求 |  |
| 1. | 胶片自助打印系统 | 与医院PACS、HIS无缝连接，高度智能，操作简便。承担接口费。 |
| 2. | 电子胶片处理功能 | 接收来自影像设备、后处理工作站、PACS胶片打印请求，自动识别胶片，与PACS自动关联；接收来自RIS系统的报告打印请求，管理存储打印任务，保存打印格式信息。OCR识别率≥99% |
| 3. | 自助打印功能 | 具备一站式打印功能，支持病人在自助设备打印胶片和报告功能。 |
| 4. | 打印管理 | 具备打印管理工作站，支持人工服务模式的集中打印功能； |
| 5. | 存储服务器 | 双网卡支持，至强四核1.8G，I，主板：双网口，带VGA接口，16G内存，4T硬盘，21.5英寸液显 |
| 6. | 触摸屏参数 | 彩色高清、LED面板≥ 21寸，对比度800:1，亮度250，防爆屏，工作温度0-55℃，多点手触摸，定位精度2nm，响应时间8ms |
| 7. | 报告打印机 | 激光打印机（报告）：最大打印幅面A4，首页打印时间≤8.5秒 |
| 8. | 工作条件 | 供电220V，50Hz,环境温度，10-40℃，相对湿度30%-75%，大气压力700hpa-1060hpa |
| 9. | 取片方式 | 支持主流的刷卡方式，一卡通，条码卡等；支持接收、存储、查询病人个人图像、报告任务，并进行有效的归档、传输和备份，支持二代身份证直接取结果。 |
| 10. | 报告管理 | 判断报告重复功能：支持在一定时间（10分钟）内发送第二份报告可以覆盖前一份报告，支持多页报告，支持按部位发布多份报告 |
| 11. | 片量监控 | 打印机状态监控功能：接收打印终端上报的打印机状态，方便管理员监控各终端运行状态，提供片量提醒功能，胶片用完时会有弹窗提醒装胶片 |
| 四、 | 其他要求 |  |
| 1 | 废片率 | 废片率要求小于3%，使用过程中如果连续3个月大于3%即终止合作 |
| 2 | 服务期限 | 1+X年（X≤2），合同期每年一签。 |

四、响应文件提交

1.响应文件数量：正副各一份，所有响应文件均密封于同一个密封袋内。密封袋应密封，并在密封袋上注明项目编号、项目名称、投标人名称同时加盖投标人公章，如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给投标人。

2. 胶片样品数量：医用胶片（非碳粉、非喷墨）14*17英寸样片2张，未使用和已打印各1张；医用胶片（非碳粉、非喷墨）10*12英寸样片2张，未使用和已打印各1张，所提供的两种规格的样片必须为同一品牌，所有样片单独密封在一个密封袋内，密封袋上不得出现投标人的任何信息，与响应文件同时提交。

3.提交响应文件及胶片样品截止时间：2024 年4月2日下午17时00分（北京时间）

4.提交响应文件及胶片样品地点：望江县医院门诊六楼监审科

五、开启

1.时间：2024年4月3日上午9时00分（北京时间）

2.地点：望江县医院门诊六楼客服中心会议室

- 六、其它事项说明

供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在询价或询价过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：望江县医院

联 系 人：方庆    0556-7184621

望江县医院

2024.3.26.